ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 404-66/2014

ДАТУМ: 13.08.2014. године

НОВИ САД

Фонд за капитална улагања АП Војводине спроводи отворени поступак јавне набавке добара – вишеенергетски линеарни акцелератори са пратећом опремом за радиолошку терапију, број јавне набавке 404-66/2014, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 30.06.2014. године. Заинтересованo лицe je доставилo Наручиоцу путем електронске поште Захтеве за појашњења у вези са припремањем понуде. Захтеви су код Наручиоца заведени дана 12.08.2014. године под бројем 1284-III/2014 и дана 14.08.2014. године под бројем 1300-III-1/2014.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), достављамо одговор на:

**Питање 1.**

Конкурсном документацијом, горе наведене Јавне набавке, БРЈН 404-66/2014, за партију 1, наручилац тендерском документацијом на страни 24 од 172 захтева да понуђачи су у обавези да доставе средства финансијског обезбеђења са понудом: оргинал обавезујуће писмо банке о намерамара издавања гаранције за повраћај аванса у укупној висини утврђеног аванса од 25% од цене са ПДВ-ом.

Предлажемо да се овај захтев измени на следећи начин:

оргинал обазујуће писмо банке о намерама издавања гаранције за повраћај аванса у укупној висини утврђеног аванса од минимум 25% од цене са ПДВ-ом.

Образложење: Сва обавезујућа писма банке о намерама о издавања гаранција треба да садрже клаузулу минимум испред одговарајућег процента у циљу заштите вредности понуде понуђача, пре отварања понуда.

У том смислу предлажемо да и сва друга оригинална обавезујућа писма банке о намерама за издавање гаранција такође имају клаузулу минимум испред одредјеног процента.

**Одговор Наручиоца:**

**Не прихвата се предлог заинтересовног лица. Конкурсна документација се у том делу неће мењати.**

**Питање 2.**

Конкурсном документацијом, горе наведене Јавне набавке, БРЈН 404-66/2014, за партију 1, наручилац тендерском документацијом на страни 18 од 172, захтева у тачки 4.

 **-Уколико понуђач поседује сервисере за сваку понуђену партију, доставља:**

* сертификат о обучености сервисера за одржавање понуђеног добра (најмање за два лица) **(за Партију 1., 4.).**

**Предлажемо измену овог захтева тако да гласи:**

* сертификат о обучености сервисера за одржавање понуђеног добра најмање (за два лица) (за Партију 1., 4.).

или

**оригиналну изјаву произвођача понуђеног добра, или европског представника произвођача, или регионалног представника произвођача да су (најмање два лица) обучени и оспособљени за сервисирање понуђеног добра са навођењем броја сертификата о завршеним обукама појединих функционалних целина понуђеног добра са приложеним сертификатима о обукама тих функционалних целина.** (непотребно изостављено)

**Одговор Наручиоца: Да, понуђач, уколико су сервисери обучени односно сертификовани по функционалним целинама опреме која се набавља, достваља Изјаву произвођача понуђеног добра или европског представника произвођача, односно регионалног представника произвођача да су (најмање два лица) обучени и оспособљени за сервисирање понуђеног добра са навођењем броја сертификата о завршеним обукама појединих функционалних целина понуђеног добра са приложеним сертификатима о обукама тих функционалних целина. Посебно напомињемо, да произвођач у својој Изјави мора навести, односно потврдити да је функционално обезбеђена цела Партија 1., ставка 1., 2. и 3.**

**Питање 3.**

Конкурсном документацијом, горе наведене Јавне набавке, БРЈН 404-66/2014, за партију 1, наручилац тендерском документацијом на страни 65 од 172, захтева у тачки 3.10

**Повезивање система за планирање са болничким информационим системом ИОВ.** Интероперабилност на нивоу комуникацијских протокола (ХЛ7, ДИЦОМ). HЛ7 комуникациони протоколи ка систему за планирање од информационог система ИОВ и ка информационом систему ИОВ од система за планирање, интеграција заснована на двосмерној предаји и доступности података.

**Предлажемо измену овог захтева тако да гласи:**

**Повезивање система за планирање са болничким информационим системом ИОВ**.Интероперабилност на нивоу комуникацијских протокола DICOM. DICOM комуникациони протокол ка систему за планирање од информационог система ИОВ и ка информационом систему ИОВ од система за планирање, интеграција заснована на двосмерној предаји и доступности података. (непотребно изостављено)

**Одговор Наручиоца:**

Потребно је, у циљу обезбеђивања интероперабилности (способност комуницирања различитих информационих система) обезбедити успостављање стандарда за софтвер, који треба да буду усаглашени са међународним и европским стандардима: ISO TC215, openEHR, CEN/TC 251, HISA, HL7. Интероперабилност је шири појам од интеграције, јер омогућава не само да системи комуницирају, већ и да сарађују. Значи не интеграција ка уређајима која се остварује преко DICOM протокола, већ интероперабилност инфомрационих система тј. апликација. HL7 стандард је стандард за електронску размену информација међу медицинским апликацијама на седмом слоју OSI модела. То је протокол за размену података који дефинише садржај поруке коју апликација користе у процесу размене података са другим апликацијама. HL7 специфицира формат података и њихов садржај, али не специфицира како ће поруке бити пренете кроз мрежу. Апликације су Болнички инфомрациони систем и систем за планирање. Планирање и процедуре планирања остају у систему за планирање и по DICOM протоколу се преносе и чувају на PACS систему. Из BIS– а се преносе, ако је потребно и ако није на други начин омогућено, матични индекс пацијента (јединствени кључ пацијента у BIS) и демографски подаци, а у болнички информациони систем је потребно из система за планирање пренети статус плана пацијента.

Конкурсна документација ће у наведеном делу бити измењена.

**Питање 4.**

Конкурсном документацијом, горе наведене Јавне набавке, БРЈН 404-66/2014, за партију 1, наручилац тендерском документацијом на страни 66 од 172, захтева у тачки 3.11:

**Повезивање система за планирање са болничким информационим системом ИПБВ** Интероперабилност на нивоу комуникацијских протокола (HL7, DICOM). HL7 комуникациони протоколи ка систему за планирање од информационог система ИПБВ и ка информационом систему **ИПБВ** од система за планирање, интеграција заснована на двосмерној предаји и доступности података.

**Предлажемо измену овог захтева тако да гласи:**

**Повезивање система за планирање са болничким информационим системом ИПБВ**. Интероперабилност на нивоу комуникацијских протокола DICOM. DICOM комуникациони протокол ка систему за планирање од информационог система ИПБВ и ка информационом систему **ИПБВ** од система за планирање, интеграција заснована на двосмерној предаји и доступности података. (непотребно изостављено)

**Одговор Наручиоца:**

Потребно је, у циљу обезбеђивања интероперабилности (способност комуницирања различитих информационих система) обезбедити успостављање стандарда за софтвер, који треба да буду усаглашени са међународним и европским стандардима: ISO TC215, openEHR, CEN/TC 251, HISA, HL7. Интероперабилност је шири појам од интеграције, јер омогућава не само да системи комуницирају, већ и да сарађују. Значи не интеграција ка уређајима која се остварује преко DICOM протокола, већ интероперабилност инфомрационих система тј. апликација. HL7 стандард је стандард за електронску размену информација међу медицинским апликацијама на седмом слоју ОSI модела. То је протокол за размену података који дефинише садржај поруке коју апликација користе у процесу размене података са другим апликацијама. HL7 специфицира формат података и њихов садржај, али не специфицира како ће поруке бити пренете кроз мрежу. Апликације су болнички инфомрациони систем и систем за планирање. Планирање и процедуре планирања остају у систему за планирање и по DICOM протоколу се преносе и чувају на PACS систему. Из BIS– а се преносе, ако је потребно и ако није на други начин омогућено, матични индекс пацијента (јединствени кључ пацијента у BIS) и демографски подаци, а у болнички информациони систем је потребно из система за планирање пренети статус плана пацијента.

Конкурсна документација ће у наведеном делу бити измењена.

**Питање 5.**

**Конкурсном документацијом, горе наведене Јавне набавке, БРЈН 404-66/2014, за партију 1, наручилац тендерском документацијом на страни 19 од 172, захтева у тачки 5, УСЛОВ**:

да је овлашћен за учествовање у предметној јавној набавци.

**ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА**:

**Овлашћење произвођача односно инозаступника произвођача за Европу** којим се понуђач овлашћује за учествовање у предметној набавци (оригиналан документ). **Питање:**

Изменама тендерске документације је допуштено да поред произвођача, односно ино заступника произвођача за Европу, је дозвољено да исту изјаву може дати и регионални заступник произвођача.

Молимо наручиоца да појасни шта подрзумева под термином “регионални заступник произвођача” и да ли се исто тумачење односи и на остале изјаве произвођача.

**Одговор Наручиоца:**

**Коришћење термина инозаступник произвођача за Европу или регионални представник произвођача је питање унутрашње организације произвођача и начина на који он дефинише своје односе са својим представницима.**

**Питање 6.**

**Конкурсном документацијом, горе наведене Јавне набавке, БРЈН 404-66/2014, за партију 1, наручилац тендерском документацијом на страни 30 од 172, захтева у тачки 9.5, А, УСЛОВ**:

Сервисна служба за добра из предметне партије, мора имати запослена **два лица** која поседујуважеће сертификате лица одговорнних за заштиту од јонизујућег зрачења при примени затворених и отворених извора.

**Питање:**

Да ли понуђач мора да има сертификат за два лица одговорних за заштиту од јонизујућег зрачења И посебно за два сервисера са сертификатом о оспособљености за рад са изворима јонизујућег зрачења испровођење мера заштите од јонизујућег зрачења и да су сва четири лица у сталном радном односу.

**Предлог:**

Сервисна служба за добра из предметне партије, мора имати запослена **два лица** која поседују важеће сертификате лица одговорнних за заштиту од јонизујућег зрачења при примени затворених и/или отворених извора у зависности којој класу извора зрачења припада добро из предметне партије. (непотребно изостављено)

**Одговор Наручиоца:**

**Сертификати се односе на генераторе јонизујућих зрачења и затворене изворе, у које спада и линеарни акцелератор, а не на отворене изворе, те можеда има минимум за затворене, a може и за отворене на истом папиру, али нам отворени извори нису релевантни, само затворени и генератори јонизујућих зрачења.**

**Питање 7.**

(непотребно изостављено)

Предлог: Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда на следећи начин:

1. Цена 60 пондера

2. Акцелератор са три енергије са филтером 30 пондера

3. Акцелератор са једном енергијом без филтера на 6MV 10 пондера

 (непотребно изостављено)

**Одговор Наручиоца:**

**Не прихвата се предлог заинтересовног лица. Конкурсна документација се у том делу неће мењати.**

У техничкој спецификацији је јасно наведено да се набављају три линеарна акцелератора са фотонским енергијама на 6MV i 10MV и пет електронских енергија. За увођење нових техника зрачења, за које крајњи корисници, ИОВ и ИПБВ, одгворно тврдe да свакако доносе бољитак за онколошке пацијенте, није потребна трећа фотонска енергија. Дакле технике ИГРТ, ИМРТ и ВМАТ се могу спровести и спроводе се на акцелераторима са две фотонске енергије.

Додатним бодовањем, набавком линеарних акцелератора са фотонским енергијама на 6 и 10 МВ са филтром и фотонском енергијом на 6МВ без филтра, пружа се могућност  извођења и спровођења и  ХДР терапије на пацијенту. Значи поред извођења нових техника ИГРТ, ИМРТ и ВМАТ добили би и могућност извођења ХДР технике што сматрамо да представља значајан напредак у лечењу онколошких пацијената.

Понављамо, **НЕМАМО потребу** за акцелераторима са три фотонске енергије са филтрима, већ **ИМАМО потребу** за акцелераторима са две фотонске енергије са филтром и као додатну техничку могућност пондеришемо акцелератор са фотонском енергијом на 6 и 10 МВ са филтром и фотонском енергијом на 6 МВ без филтра. Техничком спецификацијом и са додатном техничко технолошком предношћу смо јасно исказали потребе оба Корисника, ИОВ и ИПБВ.

**Из горе наведених разлога не прихвата се предлог потенцијалног понуђача. Конкурсна документација се у том делу неће мењати.**

С поштовањем,

**ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

**АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**Комисија за јавну набавку бр. 404-66/2014**