Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине спроводи отворени поступак јавне набавке добара – Опрема за сале за катетеризацију (ангио сале), број јавне набавке 136-404-215/2016-03, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 17.11.2016. године. Заинтересованo лицe je дана 20.12.2016. године, доставилo Наручиоцу путем електронске поште Захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на питањe како следи:

Питање 1:

У складу ca одредбом члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: ЗЈН), заинтересовано лице указује наручиоцу на следеће недостатке и неправилности у конкретној конкурсној документацији:

У својим одговорима на питања која постављају заинтересована лица, истичете да желите да обезбедите што већу конкуренцију у конкретном поступку јавне набавке, односно да исту не ограничавате. У вези са тим, сматрамо да инсистирање на топлотном капацитету аноде од најмање 2.4 MHU ограничава конкуренцију у конкретном случају, те да доводи потенцијалне понуђаче у неједнак положај, а што је противно одредбама члана 10. и 12. Закона о јавним набавкама. Наиме, свако од произвођача конкретних уређаја у свом производном програму има, углавном, различите топлотне капацитете аноде који сте дефинисали у оквиру тачке 4.3. Техничких карактеристика на страни 6. конкурсне документације, па би у том смислу требало дозволити одређена одступања, и то одступање од 15%, како „на rope“ (што је, практично, већ дозвољено конкурсном документацијом), тако и „на доле“, тако да тај капацитет може да буде и (најмање) 2.1. MHU, јер такво одступање омогућава учешће најширег круга потенцијалних понуђача у конкретном поступку јавне набавке, а опет задовољава објективне потребе наручиоца, што је немогуће оспорити.

Одговор Наручиоца:

Наручилац је техничку спецификацију дефинисао сходно потребама корисника и описао у конкурсној документацији у складу са чланом 71. став 1. тачка 2) ЗЈН у виду карактеристика или функционалних захтева који су довољно прецизни и јасни како би понуђачи могли да припреме одговарајуће понуде, а наручиоци да набаве добра која су у складу са њиховим објективним потребама.

Не прихвата се сугестија заинтересованог лица, с обзиром да је техничка карактеристика под рб. 4.3. Топлотни капацитет аноде најмање 2.4 MHU,  јасна и прецизна и сваки произвођач ангио сале је има јасно и прецизно исказану у својим техничким спецификацијама, тако да сви понуђачи могу да припреме прихватљиву понуду.  На свим тендерима који се спроводе за ову врсту опреме се увек дефинише управо топлотни капацитет аноде који детерминише способност цеви да омогући што дуже временско извођење процедура, а да не дође до прегревања цеви  и вредност од најмање 2.4 MHU омогућава учешће свих понуђача у предметном поступку јавне набавке, а задовољава наведену објективну потребу корисника.

Заинтересовани понуђач у производном програму свог принципала поседује уређај који садржи цев топлотног капацитета аноде од 3 MHU, што је наручилац непобитно утврдио на основу доступних техничких података до којих је дошао претрагом на интернету и  истраживањем

тржишта и који је регистрован у АЛИМС-у, те су тврдње потенцијалног понуђача о ограничавању конкуренције и неравноправног положаја понуђача неосноване.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 136-404-215/2016-03