Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине спроводи отворени поступак јавне набавке добара – Опрема за сале за катетеризацију (ангио сале), број јавне набавке 136-404-215/2016-03, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 17.11.2016. године. Заинтересованo лицe je дана 16.03.2017. године, доставилo Наручиоцу путем електронске поште Захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН), достављамо одговоре на питањa како следи:

Питање 1:

На странама 14. 62. и 82. конкурсне документације, наведено је да је Обавеза Понуђача је да у случају било каквог квара рендгенске цеви у гарантном року, изврши испоруку и уградњу потпуно нове рендгенске цеви у року који не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана пријаве квара. Ову обавезу понуђач има у току целокупног трајања гарантног рока, без обзира на новонастале кварoве на рендгенској цеви, а која престаје даном истека уговореног гарантног рока. Приликом испоруке нове рендгенске цеви, Понуђач је дужан да достави нову гаранцију, са новим гарантним роком од минимум 24 (двадесетчетири) месеца.

Постављамо питање да ли је у наведеном случају испоруке нове рендгенске цеви, када је Понуђач дужан да достави нову гаранцију, са новим гарантним роком од минимум 24 (двадесетчетири) месеца, Понуђач дужан да продужи и рок трајања банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року?

Одговор Наручиоца:

# У Измењеној и допуњеној Конкурсној документацији, на страни 14. од 88. у делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И  МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ.тачка 2)7) Гарантни рок и обавезе испоручиоца предметне опреме у гарантном року и по истеку гарантног рока, наведено је:

“Обавеза понуђача је да у случају било каквог квара рендгенске цеви у гарантном року, изврши испоруку и уградњу потпуно нове рендгенске цеви у року који не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана пријаве квара. Ову обавезу понуђач има у току целокупног трајања гарантног рока, без обзира на новонастале кварове на рендгенској цеви, а која престаје даном истека уговореног гарантног рока. Приликом испоруке нове рендгенске цеви, понуђач је дужан да достави нову гаранцију, са новим гарантним роком од минимум 24 (двадесетчетири) месеца.”

Сходно наведеном, у случају било каквог квара рендгенске цеви у гарантном року, понуђач је обавезан да изврши испоруку и уградњу потпуно нове рендгенске цеви, са новом гаранцијом, односно новим гарантним роком од минимум 24 (двадесетчетири) месеца. Нова гаранција односи се на гаранцију произвођача и не подразумева достављање нове банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Питање 2:

На страни 6. конкурсне документације у оквиру тачке 4. “Цев са колиматором” предвиђена је подтачка 4.3. којом је захтеван топлотни аноде најмање 2.4 MHU. РТГ цеви које имају мали број обртаја ротације аноде имају потребу за већим топлотним капацитетом аноде. У аноду у коју ударају елекрони ствара се велика количина топлоте који треба сачувати како би анода могла нормално радити. Код РТГ цеви са малом брзином ротације аноде потребна је већи топлотни капацитет аноде како би се сачувала настала топлота. С друге стране, код РТГ цеви новије генерације које имају велику брзину ротације од мин. 9500 обр/мин постиже се брзо одвођење топлоте изван аноде у кућиште РТГ цеви.

С обзиром да ће уређај који се набавља бити употребљиван током ангиографских захвата пуно је важније да РТГ цев има већу брзину ротације аноде као би РТГ цев што брже извукла топлоту из аноде у кућиште РТГ цеви. Чување топлоте изван аноде, у кућишту РТГ цеви, осигурава се дужи век трајања аноде, самим тим и целокупне РТГ цеви, будући да анода ради у пуно мање захтевним топлотним условима што осигурава дуговечност аноде.

Уколико наручилац заиста жели најбоље могуће решење за РТГ цев сматрамо да неће имати проблема да прихвати затражену измену с обзиром да је захтевани опсег сигурно боље технолошко решење од тренутног захтеваног.

ТРАЖЕНА ИЗМЕНА:

“ 4.3. Топлотни капацитет аноде најмање 2.4 МХУ или топлотни капацитет РТГ цеви најмање 3,0 МХУ уз брзину ротације аноде РТГ цеви мин. 9,500 обрт/мин“

Одговор Наручиоца:

Наручилац је техничку спецификацију дефинисао сходно потребама крајњих корисника и описао у конкурсној документацији у складу са чланом 71. став 1. тачка 2) ЗЈН у виду карактеристика или функционалних захтева који су довољно прецизни и јасни како би понуђачи могли да припреме одговарајуће понуде, а наручиоци да набаве добра која су у складу са њиховим објективним потребама.

Не прихвата се сугестија потенцијалног понуђача, обзиром да је техничка карактеристика под рб. 4.3. Топлотни капацитет аноде најмање 2.4 MHU,  јасна и прецизна и сваки произвођач ангио сале је има јасно и прецизно исказану у својим техничким спецификацијама, тако да сви понуђачи могу да припреме прихватљиву понуду.  Рендгенске цеви захтеваног топлотног капацитета аноде увидом у доступне податке које наручилац поседује, имају топлотни капацитет кућишта цеви од 5MHU и више, и са ротацијом аноде у вредностима од 9000 обртаја/минути или више, у зависности од произвођача и начина хлађења, тако да подаци које заинтересовани понуђач предлаже да наручилац уврсти као упоредиве то заправо нису и не одражавају објективну потребу наручиоца да у склопу система набави цев топлотног капацитета аноде која му је објективно потребна. На свим тендерима који се спроводе за ову врсту опреме се увек дефинише управо топлотни капацитет аноде који детерминише способност цеви да омогући што дуже временско извођење процедура, а да не дође до прегревања цеви  и вредност од најмање 2.4 MHU омогућава учешће свих понуђача у предметном поступку јавне набавке, односно сви произвођачи ангиографских уређаја са својим моделима испуњавају ову техничку карактеристику  (Philips, Siemens, General Electric, Toshiba, Shimadzu), а што задовољава наведену објективну потребу корисника. Заинтересовани понуђач у производном програму свог принципала поседује уређај који садржи цев захтеваног топлотног капацитета аноде, што је наручилац непобитно утврдио на основу доступних техничких података до којих је дошао претрагом на интернету и  истраживањем тржишта и који је регистрован у АЛИМС-у, те су тврдње потенцијалног понуђача о ограничавању конкуренције и неравноправног положаја понуђача неосноване.

Услове и захтеве у конкурсној документацији, наручилац дефинише полазећи од својих објективних потреба, а не од пословних и економских интереса понуђача. Уколико би наручилац морао да води рачуна о томе  да своје захтеве дефинише тако да исте може да испуни сваки понуђач који је заинтересован да учествује у поступку за доделу уговора о јавној набавци, последица тога би била да захтеви из конкурсне документације не би одговарали реалним потребама наручиоца, већ би одражавали искључиво економске интересе понуђача.

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 136-404-215/2016-03