|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| traka_vladaGRB VL | Република Србија  Аутономна покрајина Војводина  **УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**  **АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**  Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад  Т: +381 21 4881 787 F: +381 21 4881 736 | |
|  | БРОЈ: 136-404-268/2015-03 | ДАТУМ: 25.01.2016. године |

Управа за капитална улагања АП Војводине спроводи отворени поступак јавне набавке добра: медицинска опрема – **Мониторинг**, за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине и Института за плућне болести Војводине, Ср. Каменица Пут др. Голдмана бр. 4, број јавне набавке **136-404-268/2015-03**, за коју је Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 30.12.2015. године.

Заинтересованo лицe je 22.01.2016. године, доставилo Наручиоцу путем електронске поште Захтев за додатна појашњења у вези са припремањем понуде.

У складу са чланом 54. и чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје одговор на постављено:

**1. Питање:**

**1.У одељку 2)1) Техничке карактеристике (спецификација) наведене су минималне**

**техничке карактеристике које понуђени монитори и централне станице требају испунити.**

**Коментар:** Обзиром да ће монитори бити инсталирани у интензивним јединицама где је јако битна стерилност средине, пасивно хлађење монитора (без вентилатора) је поребно како се не би ширила прашина и бактерије. Поред овога пасивно хлађење не производи никакву буку или шумове (као што то чини вентилатор), чиме се повећава квалитет неге пацијента у интензивној нези.

**Питање 1:** У циљу побољшања квалитета опреме, да ли је прихватљиво да се техничкој спецификацији за мониторе дода појашњење - пасивно хлађење монитора, без вентилатора, ради смањења буке и контаминације (прашином) интензивне неге?

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац  остаје при свом захтеву.  Свака понуђена додатна могућност и предност у односу на исказане  реалне потребе и минималне захтеве биће прихваћена.

**2. Питање:**

**2.У одељку 2)1) Техничке карактеристике (спецификација) наведене су минималне**

**техничке карактеристике које понуђени монитори и централне станице требају испунити.**

**Коментар:** Недавна истраживања су показала да се погоршања стања пацијената у интензивној нези у великом проценту јављају због негативних утицаја саме околине у којој се пацијент налази. Као пример наводи се бука која долази најчешће од апаратуре или излагање пацијента већем интензитету светлости, чији су извори такође апаратура која се налази поред пацијента у интензивној нези. Поред пасивног хлађења монитора ради смањења буке, као стандарди се препоручију и сензори детекције светлости на мониторима који аутоматски, а зависно од нивоа светлости у просторији, повећавају или смањују интензитет осветљености екрана. Овим се обезбеђује конфор пацијента, спречавају се погоршања узрокована овим фактором, а медицинско особље може јасно видети виталне функције приказане на монитору.

**Питање 2:** У циљу побољшања квалитета опреме, да ли је прихватљиво да се техничкој спецификацији за мониторе дода појашњење - сензор детекције интензитета осветљености просторије који имплицира аутоматско повећање или смањење интензитета осветљености екрана, без импликације отежавања читања виталних параметара на монитору за медицинско особље?

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац  остаје при свом захтеву.  Свака понуђена додатна могућност и предност у односу на исказане  реалне потребе и минималне захтеве биће прихваћена.

**3. Питање:**

**3. У одељку 2)1) Техничке карактеристике (спецификација) наведене су минималне техничке карактеристике које понуђени монитори и централне станице требају**

**испунити.**

**Коментар:** Обзиром да ће монитори бити инсталирани у интензивним јединицама јако је битна стерилност средине, као и самих апарата. Из поменутог разлога предњи панел (оквир) монитора мора бити израђен од материјала отпорних на дезинфикациона средства, јер ће се чишћење и дезинфекција радити готово свакодневно, као и карактеристика да предњи панел буде без икаквих командних тастера (дугмади) који могу задржавати нечистоће и отежавати чишћење и дезинфекцију монитора. Све ово иде у прилог спречавању контаминације интензивне неге.

**Питање 3:** У циљу побољшања квалитета опреме, да ли је прихватљиво да се техничкој спецификацији за мониторе дода појашњење - предњи панел (оквир) монитора израђен од материјала отпорних на дезинфикациона средства и без икаквих командних тастера (дугмади) који могу задржавати нечистоће и отежавати чишћење монитора?

**Одговор Наручиоца:**

Наручилац  остаје при свом захтеву.  Свака понуђена додатна могућност и предност у односу на исказане  реалне потребе и минималне захтеве биће прихваћена.

С поштовањем,

**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

**АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**Комисија за јавну набавку бр. 136-404-268/2015-03**